大庆油田总医院监护仪采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：监护仪

数    量：3台

设备用途：主要用于对重症患者生命体征参数的监测。

预算金额：9.9万元，3.3万元/台

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

- ★模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，≥12英寸彩色液晶触摸屏

- ≥10通道波形显示

- 锂电池支持≥4小时

- 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

- ★无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg

- 舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg

- ★支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息

- 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘

- 界面区提供设置≥2个计时器

- 支持≥100小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

- 支持≥900条事件回顾。

- 支持≥800组NIBP测量结果的存储与回顾

- 支持≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析

- 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看

- 显示屏采用宽视角技术，支持≥160度可视范围

- 无创血压提供手动，自动，连续、序列、整点测量

- RR测量范围0-200

- RR分辨率≤1bpm

- 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测

- PI测量范围：0.05-20%

- 来自血氧的RR测量范围20-300bpm

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

- 支持波形、参数颜色和显示顺序设置

- 支持30种以上清洁消毒剂

四、配置需求:

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 配件盒 | 1 | 套 | 血压、血氧、心电、电池 |
| 3 | 保险管 | 2 | 个 |  |
| 4 | 电池 | 1 | 个 |  |
| 5 | 说明书 | 1 | 个 |  |
| 6 | 光盘 | 1 | 个 |  |

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期12个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。